Opis Przedmiotu Zamówienia – Zakup i dostawa wszechstronnego aparatu USG w tym Doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją badania jamy brzusznej z 3 sondami oraz z videoprinterem dla potrzeb POZ w PCUM Kielce.

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymóg | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, fabrycznie nowy, o wygodnej obsłudze, z wbudowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury o małych wymiarach i wadze maksymalnej 75 kg. Wyposażony w cztery koła, skrętne z blokadą – umożliwiające swobodne manewrowanie. Rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Liczba kanałów przetwarzania min. 390 000 | Tak |  |
|  | Monitor kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 23" | Tak podać |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1024 | Tak |  |
|  | Minimum 8 stref regulacji TGC dostępne przy zastosowaniu fizycznych suwaków | Tak |  |
|  | Minimum 6 stref regulacji LGC | Tak podać |  |
|  | Regulacja wysokości konsoli w zakresie min. 15 cm. | Tak |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 15 cali do sterowania funkcjami aparatu. | Tak |  |
|  | Wbudowany podgrzewacz żelu | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania panelem dotykowym za pomocą zaprogramowanych gestów | Tak/Nie |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-20MHz | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min. 270 dB | Tak podać |  |
|  | Minimum 3 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | Tak podać |  |
|  | Maksymalna pojemność filmu w pamięci CINE min. 360 MB | Tak |  |
|  | B-mode | Tak |  |
|  | Automatyczna, ciągła optymalizacja obrazu B po wciśnięciu jednego klawisza. | Tak |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 1700 obrazów/sek | Tak podać |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 45 cm. | Tak |  |
|  | Tryb M-Mode | Tak |  |
|  | Tryb Anatomiczny M-Mode | Tak |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 8 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color Doppler, Doppler Pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym | Tak |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color Doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | Tak |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum Min. 24x. bez straty jakości obrazu | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | Tak |  |
|  | Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE" | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode | Tak |  |
|  | Power Doppler (PD) | Tak |  |
|  | Power Doppler z uwidocznieniem kierunków przepływu | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min.6500 cm/s | Tak |  |
|  | Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR Doppler tzw . steer min. 20 stopni | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-Dopplera min. 1-15 mm | Tak |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90° na żywo, w obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) wszystkie zaoferowane głowice | Tak |  |
|  | Doppler Fali Ciągłej | Tak |  |
|  | Doppler Tkankowy spektralny i kolorowy | Tak |  |
|  | Obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki. | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru | Tak |  |
|  | Opcja obrazowania przepływów w technologii bez wykorzystania techniki Dopplera, eliminująca artefakty związane z techniką Dopplera | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań: mięśniowo-szkieletowych pediatrycznych, przezczaszkowych, małych narządów; naczyniowych; brzusznych; kardiologicznych; | Tak |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2 - 5 MHz | Tak |  |
|  | Minimum 192 fizyczne elementy. | Tak |  |
|  | Max. kąt obrazowania w trybie B minimum 70° | Tak |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,7-4 MHz | Tak |  |
|  | Max kąt obrazowania min. 115 stopni | Tak podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 5 – 20 MHz | Tak |  |
|  | Długość czoła obrazowego w zakresie 42-45 mm | Tak |  |
|  | Minimum 256 fizycznych elementów | Tak |  |
|  | Głowica wyposażona w min. 4 programowalne przyciski do sterowania funkcjami aparatu (min. zmiana głębokości, wzmocnienia, mrożenie, włączenie trybu obrazowania) | Tak podać |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg, Minimum 2 gniazda USB. | Tak |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, S-Video | Tak |  |
|  | Wbudowana w aparat drukarka termiczna, monochromatyczna do wydruku zdjęć z badania (printer) | Tak |  |
|  | Wbudowany dysk twardy SSD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >350 GB Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : • B/M-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - Automatyczna Optymalizacja - Powiększenie obrazu - Mapy szarości - Koloryzacja - Skala osi czasu dla M-Mode •PW-Mode - Wzmocnienie - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego • Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Zmiana mapy koloru - obrócenie invert | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do półautomatycznego liczenia frakcji wyrzutowej (auto EF) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniową typu hokej z zakresem częstotliwości min. 8-18 MHz, min 160 elementów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową typu convex-convex | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową typu convex-linia | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostarczona przy dostawie aparatu) | Tak |  |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, obejmującej cały system (aparat, głowice, videoprinter) liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na okres min. 24 miesiące. | Tak, podać | 24 miesiące – 0 pkt. 25-35 m-cy – 20 pkt 36 m-cy i więcej – 40 punktów |
|  | Nazwa serwisu, adres nr telefonu, adres mailowy, osoba kontaktowa | Tak, podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10lat od daty instalacji. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 220-240 V. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie DICOM (standard min. 3.0) | Tak |  |
|  | Aparat USG posiada możliwość komunikacji z systemem HIS z wykorzystaniem standardu HL7 | Tak |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż na terenie Polski | Tak |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne/odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.  Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.